ПОРТАТИВНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ МОНИТОРИНГА БИОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ ПРИ ПОМОЩИ БПЛА

Кириллова В.О., Кадырова А.С.

Университетский Лицей №1511, Москва, Россия

НИЯУ МИФИ, Москва, Россия

kirillova_vo_1018@1511.ru

Биопатогены являются возбудителями многих респираторных заболеваний[1], и их своевременное обнаружение в окружающей среде является важной задачей обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.

Аэрозольные пробоотборники с жидкой фазой поглощения являются наиболее перспективными[2] по сравнению с традиционными методами отбора микроорганизмов с помощью фильтров или импакторов. Щадящие условия осаждения позволяют избежать травмирующего физического воздействия на микроорганизмы, поддерживая их физиологические свойства. Осаждение в жидкость позволяет отделить микроорганизмы от их аэрозольных носителей и обеспечивает их точное определение в виде одиночных клеток.

Практически все существующие в настоящий момент аэрозольные пробоотборники производят осаждение на поверхность твердой фазы и предназначены для лабораторного применения, что ограничивает возможности их использования.

Цель работы заключалась в создании эффективного аэрозольного пробоотборника с жидкой фазой поглощения для мониторинга биологических угроз в приземных атмосферных слоях при помощи дрона (БПЛА).

Первым этапом работы являлся расчет параметров циклонного коллектора аэрозольных частиц, имеющих размеры от 1 до 5 мкм. Частицы осаждаются в пленку воды при вращении вместе с потоком воздуха в ходе прокачки через коллектор с тангенциальным входом. Эффективность улавливания частиц η в циклонном коллекторе равна:

. Здесь Q, – скорость потока и вязкость воздуха, d,  - диаметр и плотность частиц, R – радиус внутренней части цилиндра коллектора, H – максимальная высота подъема жидкости, S – площадь сечения входного патрубка, rс – расстояние от оси корпуса до оси входного патрубка.

Установка коллектора на БПЛА накладывает ограничения на длительность отбора пробы (время полета 15-20 минут), размеры трубки коллектора и потребляемую мощность пробоотборного устройства (<30Вт). В условиях относительно малого входного потока, обеспечиваемого вентилятором, удовлетворяющим названным условиям, для достижения максимальной эффективности улавливания частиц необходимо подобрать оптимальные значения размеров входного патрубка r, цилиндра коллектора R.

В ходе проведенных исследований зависимости эффективности от различных параметров при помощи написанной в среде Mathcad программы были рассчитаны оптимальные значения r и R. Наибольшее возможное значение скорости прокачиваемого воздуха Q было определено экспериментально. Определенные расчетным путем параметры циклонного коллектора: R = 6 мм, r = 3 мм, Q = 30 - 40 л/мин. Для частиц диаметром 1 мкм рассчитанная эффективность улавливания η  20%, для частиц диаметром  более 2,5 мкм η  = 100% (рис.1).

На втором этапе проводилось создание пробоотборника. Для этого в среде SolidWorks на основе сделанных расчетов был спроектирован циклонный коллектор и проведено его изготовление из полиметилметакрилата. Кроме коллектора, разработанная комплектация пробоотборника включает в себя вентилятор для прокачки воздуха мощностью 20 Вт, перистальтический насос для подачи воды, 2 гидроэлектроклапана и фотодиодный датчик контроля жидкости. Пробоотборник также снабжен сенсорным экраном для установки и контроля режима работы.

Функционирование систем пробоотборника было успешно проверено путем его установки на дрон и отбора аэрозольных проб в ходе полета дрона в течение 5 минут на улице при 30С. Эффективность пробоотбора исследовалась в боксе микробиологической безопасности «Ламинар-С» путем сбора распыленного модельного вещества — аэрозоля сахарозы с красителем флуоресцеином — и сравнения результата с настольным жидкостным пробоотборником SASS 2300 производства США. Показано, что удельная эффективность сбора (единиц люминесценции собранной пробы к прокачиваемому объему воздуха в единицу времени) в нашем случае равна 1,18 (у.е./(л/мин)), что более чем в 2,5 раза выше удельной эффективности 0,43 (у.е./(л/мин)) настольной американской системы. Мобильность, портативность и эффективность созданного пробоотборника открывает широкие перспективы его применения для решения задач экологии, медицины и биобезопасности.

Рис.1. График зависимости эффективности улавливания частиц от их диаметра

- Sigaev G, et al. Development of a Cyclone-based Aerosol Sampler with Recirculating Liquid Film: Theory and Experiment. Aerosol Sci and Tech. 2006; 40 (5): 293–308.

- Henningson EW, Ahlberg MS. Evaluation of Microbiological Aerosol Samplers. A Review. J Aerosol Sci. 1994; (25): 1459–1492