ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ МИКРОДОЗ ЖИДКОСТИ С ПОМОЩЬЮ КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА

Шагалова А.А.

ШЮИ ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия

shagalovaol@yandex.ru

Измерение вязкости небольших объемов жидкости (микролитров) актуально для практических исследований в области фармацевтики, косметологии, биологии и других направлений. На данный момент измерительные средства, позволяющие  измерять вязкость микродоз, отсутствуют. Результаты наших исследований могут послужить основой для разработки простого, точного и компактного прибора для измерения вязкости микродоз жидкости. Цель – исследовать возможность измерения вязкости микродоз жидкости по изменению электрического импеданса кварцевого резонатора.

Вязкость, внутреннее трение, – свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Известные методы определения вязкости – при помощи ротационного вискозиметра и вибрационных вискозиметров – требуют довольно большого объема пробы (десятки миллилитров).

В наших экспериментах использовался резонатор в виде прямоугольной пластины из кварца. На металлизированную поверхность кварца через подвесы подается синусоидальное напряжение для возбуждения механических колебаний. В рабочем режиме пластина совершает колебания сжатия-растяжения по длине. При частоте резонанса на длине пластины укладывается половина длины продольной звуковой волны, и распределение амплитуды колебательной скорости по длине пластины имеет синусоидальную форму с нулевым значением в середине пластины. Капля исследуемой жидкости (порядка 10 мкл) помещается на рабочий конец пластины, свободный от металлизации. Поверхность кварца под каплей совершает колебания сдвига.

Измеряемыми электрическими параметрами резонатора были действительная и мнимая часть проводимости (адмиттанса).

Известно [1], что при сдвиговых колебаниях плоской поверхности, соприкасающейся с жидкостью, механический импеданс z жидкости описывается выражением:

где: h – вязкость жидкости, ρ – плотность жидкости, S – площадь соприкосновения жидкости с поверхностью, ω – круговая частота. Величина z вычисляется по измеряемым электрическим параметрам резонатора.

Первый способ определения вязкости микродоз жидкости состоял в том, чтобы описать имеющийся конкретный резонатор с помощью эквивалентной схемы, позволяющей определять зависимость измеряемой электрической входной проводимости от импеданса z его механической нагрузки в диапазоне частот. Известно [2], что эквивалентная схема нашего резонатора сводится к схеме сложного колебательного контура.

Эквивалентная схема описывает модель резонатора в виде радиотехнической цепочки, все элементы которой можно экспериментально определить с помощью радиотехнических выражений [3]. В частности, для расчетов элементов используются  экспериментальные результаты измерений электрической проводимости резонатора при нагрузках каплями с разной вязкостью.

В ходе выполнения работы была опробована  другая методика расчета искомой вязкости h_x при помощи частичного использования эквивалентной схемы. При этом нужно знать три экспериментально определяемых величины: диаметр годографа ненагруженного резонатора  Diam_Air, диаметр годографа при нагрузке с известной вязкостью (в данном случае вода  Diam_Water) и диаметр годографа при нагрузке с неизвестной вязкостью Diam_x. Неизвестная вязкость h_x вычисляется следующим образом:

где hwater вязкость воды.

Опробована методика расчета вязкости, не требующая никакой эквивалентной схемы. Резонатор представляется в виде линейного электромеханического четырехполюсника, механической стороной которого является поверхность резонатора под каплей.

Расчет неизвестной вязкости h_x основан на свойствах двойного ангармонического отношения (ДАО) комплексной дробно-линейной функции [4], связывающей импеданс нагрузки z и входной электрический импеданс (адмиттанс) Y(z).

где Y(z1), Y(z2)  Y(z3) – измеряемые входные адмиттансы при трёх нагрузках известной величины z1, z2, z3.

Результаты: Были опробованы все три метода обработки результатов измерений. Вычислены неизвестные вязкости (спз) двух жидкостей №1 и №2. Наибольший разброс результатов вычислений получается при использовании диаметров годографов. Наименьший разброс получается при вычислениях с помощью эквивалентной схемы. Теоретические погрешности вычисления вязкости по эквивалентной схеме и с помощью ДАО получились менее 2 %. Однако теоретические погрешности оценивались при условии постоянства площади капель, тогда как на практике это, по-видимому, не выполняется, что видно по разбросу результатов. На данном этапе работы мы пока не можем количественно учесть отклонения площади.

Заключение: Экспериментально опробована возможность использования кварцевого резонатора для измерения вязкости микродоз жидкости (капля объемом около 20 микролитров);  освоена методика работы с импедансометром LCR-78110G, с помощью которого измеряются параметры резонатора для последующих вычислений; экспериментально выявлены недостатки конструкции применяемого резонатора, препятствующие решению поставленной задачи (нестабильность собственных параметров резонатора и отсутствие контроля площади капли); один из недостатков частично устранен подручными средствами; получены (измерены) параметры резонатора, пригодные для обработки; экспериментально опробованы (с помощью Mathcad) три различных метода обработки измеряемых параметров; показано, что все методы дали близкие результаты даже в имевшихся условиях «плохой стабильности резонатора»; предложены конкретные меры для полного устранения выявленных недостатков конструкции резонатора.

Выводы: после устранения недостатков конструкции методика измерения вязкости микродоз жидкости с помощью кварцевого резонатора будет вполне работоспособна.

1. У. Мэзон. Физическая акустика, т.1. Методы и приборы ультразвуковых исследований, ч. А., 1960.

2. У. Мэзон. Пьезоэлектрические кристаллы и их применение в ультраакустике./перевод с англ. под ред. А.В. Шубникова и С.Н. Ржевкина. М., 1952.

3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы, 1986.

4. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного, 1987.